## Slide 1
PXIe4135投入量产
Tester2结案报告(简洁版)
Onezhenji bianhui
2023.03.17

## Slide 2: Dimensions
测量精度-对比Agilent-4155C；
测量速度-对比Agilent-4155C；
可靠性；
用户认可。

## Slide 3: 精度对比->MOSFET idVg曲线对比（Vtlin）
Chart: 
PXIe-4135 is smoother than Agilent4155C

## Slide 4: 精度对比->MOSFET idVg曲线对比（VtSat）

## Slide 5: PXIe-4135为什么选择40ms Sourcedelay？
Chart: 

## Slide 6: 速度对比->MOSFET idVg曲线扫描_measurement autorange
Instruments | Agilent4155C | NI PXIe-4135
Integration Time | 5ms | 5ms*
HoldTime | 500ms | 500ms
SourceDelay | 10ms | 40ms*
Autorange | ON | ON
Voltage Steps | 126个 | 126个
总耗时 | 25.86s | 9.19s
* PXIe4135 autorange_minimum _apertureTime = 5ms

## Slide 7: 可靠性
维度1： 长时间(12h+)运行无硬件报错  ✔
维度2：长时间(12h+)运行精度无明显浮动  未验证

## Slide 8: 用户认可

## Slide 9: Next Step  To reduce Leakage